**唐山市人民医院市场调研询价邀请函**

**致：各供应商**

医院今年拟采购病理取材台（详见项目概况），现进行市场调研，并向贵公司征询报价。如有意向，请依据以下项目概况为基础，准备以下材料，将扫描件电子版于**2023年9月21日前**发送至指定邮箱。另将纸质材料寄或送至：河北省唐山市路南区胜利路65号唐山市人民医院设备科，张静，15383056308。

1. **公司营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证（如有）各一份（盖章复印件）**
2. **业务人员授权书原件；调研询价报价单原件（见附件1，填全盖章）；产品技术调研问卷原件（见附件2，首页盖章、整份盖骑缝章）**

联系电话：0315-2861591

2023年9月19日

**项目概况：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 病理取材台 | 4 |  |

1. **基本配置要求**

|  |  |
| --- | --- |
| **标配置清单** | |
| **名称** | **参数及说明** |
| 水龙头 | 不锈钢冷热水龙头 |
| 伸缩水龙头 | **可伸缩金属软管水龙头** |
| 水盆 | 不锈钢一体化水盆 |
| 粉碎机 | 安纳海姆进口粉碎机 |
| 热水器 | 史密斯即热型热水器 |
| 日光灯 | 220V、30W |
| 紫外线灯 | 220V、30W |
| 侧喷淋系统 | 内藏式喷淋系统 |
| 刻度尺 | 激光雕刻标尺 |
| 取材板 | 不锈钢取材板 |
| 台面 | 恒温（2-零下10度） |

1. **基本技术要求**
2. 需满足病理科新取材室通风要求
3. 需与原基建通风系统相连并能联动控制
4. 整体304不锈钢板，柜体板材厚度不低于1.2mm，台面采用316#不锈钢板，板材厚度不低于1.5mm。
5. 柜体必须设置合理的通风系统，排风量不小于2000立方米/小时，以解决取材操作人员被迫呼吸福尔马林气体的问题；
6. 设备上部设置照明灯和紫外线消毒灯，可解决操作区域明亮和在非工作时间的消毒；
7. 供水阀用于清洗组织，并采用冷热水，解决病理组织、血渍等清洗问题；
8. 排水管路应在下箱内设置电动粉碎器，将各种废弃的组织和小骨头粉碎，解决下水管路堵塞；
9. 台面还应设置福尔马林的供液、回收系统，用脚踏控制，取用方便，以解决废液规范回收的问题。
10. 台面具备一体化急冻冷台，防水耐腐蚀，温度0℃—10℃可调，液晶实时显示。
11. 配备大体标本成像系统：知名品牌数字高清拍摄仪，静态图像不低于800万像素，光学变倍不小于10倍，可音、视频同步录像，可单机使用，可高清输出（HDMI）并与科室目前的使用的图文系统兼容，17寸以上显示屏；
12. 整机电路系统配备漏电保护装置，过载保护装置，确保柜体电路对人员的绝对安全。

**附件1：**

**调研询价报价单**

**唐山市人民医院：**

在贵单位组织的序号：项目名称项目市场调研询价中，我方具体报价如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 推荐设备  品牌型号 | 报价  （万元）） | 备注 |
| 1 | 病理取材台 |  |  | 4台 |

并承诺：已了解贵单位询价项目情况，报价真实，并依此履行责任和义务。

报价公司（公章）：

公司地址：

联系电话：

联系邮箱：

法定代表人签字或印章：

日期：

**附件2：**

**医疗设备技术调研问卷**

**项目名称：病理取材台**

**推荐的产品品牌及规格型号：**

**推荐的产品标签注明的使用期限： 年**

**设备可提供保修期： 年**

1. **推荐产品配置及技术参数（请详细列举推荐产品相关参数及其在同类产品中优势）：**

**1.**

**2.**

**….**

**二、其它材料（供应商自愿提供）：**

**1.**

**2.**

**….**